## 查询结果
equipment_code | name | maintenance_type | start_date | end_date | fault_description | maintenance_details
CT-001 | CT扫描仪 | repair | 2025-04-30 06:00 | 2025-05-01 08:45 | 设备运行一段时间后自动关机，提示温度过高 | 冷却风扇故障，导致系统过热保护，更换冷却风扇组件，清理散热系统
CT-001 | CT扫描仪 | preventive | 2024-05-15 | 2024-05-16 09:30 | 年度预防性维护 | 全面检查CT扫描仪各系统，清洁内部组件，更换滤网，校准X射线管，更新系统软件至V4.2.1
CT-001 | CT扫描仪 | preventive | 2024-08-12 01:00 | 2024-08-12 08:45 | 季度预防性维护 | 检查冷却系统，清洁散热器，测试各项功能参数，校准图像质量
CT-001 | CT扫描仪 | preventive | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 10:00 | 季度预防性维护 | 检查电气系统，测试高压组件，清洁探测器，校准图像重建算法
CT-001 | CT扫描仪 | preventive | 2025-02-18 | 2025-02-19 04:30 | 季度预防性维护 | 检查机械部件，润滑转动组件，测试床位移动系统，校准激光定位器
CT-001 | CT扫描仪 | calibration | 2024-07-05 05:00 | 2024-07-05 09:30 | 图像质量校准 | 使用标准模体进行图像质量校准，调整HU值，优化图像重建参数
CT-001 | CT扫描仪 | calibration | 2024-10-08 01:30 | 2024-10-08 07:00 | 剂量校准 | 使用剂量计进行X射线输出校准，调整mA和kV设置，优化剂量控制算法
CT-001 | CT扫描仪 | calibration | 2025-01-12 02:00 | 2025-01-12 08:15 | 系统校准 | 全面校准系统参数，包括探测器灵敏度、准直器精度、床位定位精度等
CT-001 | CT扫描仪 | repair | 2024-06-23 02:15 | 2024-06-24 10:30 | 控制台显示器故障，图像显示异常 | 更换显示器主板和电源模块，重新校准显示器色彩和亮度
CT-001 | CT扫描仪 | repair | 2024-09-05 00:45 | 2024-09-06 04:30 | 床位移动卡顿，无法平滑运行 | 清理并润滑导轨，更换磨损的传动带和电机轴承
CT-001 | CT扫描仪 | repair | 2024-12-15 01:20 | 2024-12-16 06:45 | 系统启动时报错，无法进入操作界面 | 修复系统引导文件，重装部分损坏的软件组件，恢复系统配置
CT-001 | CT扫描仪 | repair | 2025-03-10 | 2025-03-11 09:30 | 系统软件升级 | 升级操作系统至最新版本，安装新的图像处理算法，更新安全补丁