## 查询结果
id | equipment_id | maintenance_order_id | order_number | maintenance_type | start_date | end_date | next_maintenance_date | operator_id | operator | fault_description | maintenance_details | total_cost | remarks | created_at | updated_at
7 | 1 | 102 | WO20250215 | preventive | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 16:00 | 2025-05-14 16:00 | 2 | 李工程师 | 季度常规预防性维护 | 检查各项参数，清洁设备，校准测量值 | 200.00 | 设备运行正常，无异常发现 | 2025-05-05 16:08 | 2025-05-05 16:08
9 | 1 | 101 | WO20250101 | repair | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-09 16:00 | 1 | 张工 | 设备散热系统故障，温度异常升高 | 更换散热风扇，清理散热管道，更新散热系统固件 | 580.00 | 建议每季度清理散热系统 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
10 | 1 | 102 | WO20250215 | preventive | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 16:00 | 2025-05-14 16:00 | 2 | 李工程师 | 季度常规预防性维护 | 检查各项参数，清洁设备，校准测量值 | 200.00 | 设备运行正常，无异常发现 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
11 | 1 | 103 | WO20250320 | calibration | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-19 16:00 | 2026-03-19 16:00 | 2 | 王工 | 年度参数校准 | 校准测量参数，验证精度，更新校准证书 | 350.00 | 校准后测量精度符合标准 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
12 | 1 | 104 | WO20250405 | repair | 2025-04-04 16:00 | 2025-04-06 16:00 | 2025-07-04 16:00 | 1 | 张工 | 显示屏图像模糊，偶尔闪烁 | 更换显示模块，调整显示参数，修复线路连接 | 1200.00 | 新显示模块工作稳定 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
13 | 1 | 105 | WO20250515 | preventive | 2025-05-14 16:00 | 2025-05-15 16:00 | 2025-11-14 16:00 | 2 | 李工程师 | 半年度预防性维护 | 全面检查设备各部件，更新软件系统 | 300.00 | 设备运行状态良好，已更新至最新软件版本 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
14 | 1 | 106 | WO20250620 | repair | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-21 16:00 | 2025-09-19 16:00 | 2 | 王工 | 设备无法启动，电源指示灯不亮 | 更换电源板，检查线路，测试电源稳定性 | 850.00 | 更换后设备正常启动，建议定期检查电源 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
15 | 1 | 107 | WO20250715 | calibration | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 16:00 | 2025-10-14 16:00 | 1 | 张工 | 传感器数据偏差 | 校准温度传感器和压力传感器，重新标定基准值 | 400.00 | 校准后数据精度达标 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
16 | 1 | 108 | WO20250818 | repair | 2025-08-17 16:00 | 2025-08-19 16:00 | 2025-11-17 16:00 | 2 | 李工程师 | 操作面板按键无响应 | 更换操作面板，重新连接线路，系统按键测试 | 750.00 | 新面板响应灵敏，操作正常 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
17 | 1 | 109 | WO20250910 | preventive | 2025-09-09 16:00 | 2025-09-11 16:00 | 2026-09-09 16:00 | 2 | 王工 | 年度全面检修 | 全面检查各系统，更换易损件，系统校准 | 650.00 | 设备各项指标均在正常范围内 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
18 | 1 | 110 | WO20251015 | repair | 2025-10-14 16:00 | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-14 16:00 | 1 | 张工 | 设备运行中软件系统崩溃 | 重装系统软件，恢复出厂设置，重新配置参数 | 300.00 | 系统稳定，无异常崩溃现象 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
35 | 1 | 1 | MO-2023-0101 | preventive | 2023-01-15 01:00 | 2023-01-15 06:30 | 2023-07-14 16:00 | 1 | 李工程师 |  | 按照厂商要求进行半年度预防性维护，包括X光管检查、电路系统测试和成像质量校准 | 1200.50 | 维护正常，设备状态良好 | 2023-01-15 06:30 | 2023-01-15 06:30
36 | 1 | 1 | MO-2023-0245 | repair | 2023-03-22 02:15 | 2023-03-23 08:00 |  | 1 | 李工程师 | X光机成像时出现条纹状伪影，影响诊断质量 | 更换了图像处理板和高压电缆，重新校准了成像系统 | 3500.75 | 维修后图像质量恢复正常 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 08:00
37 | 1 | 1 | MO-2023-0389 | calibration | 2023-05-10 00:30 | 2023-05-10 03:45 |  | 1 | 李工程师 |  | 对X光机的剂量输出进行校准，确保辐射剂量在安全范围内 | 800.00 | 校准完成，剂量输出符合国家标准 | 2023-05-10 03:45 | 2023-05-10 03:45
38 | 1 | 1 | MO-2023-0512 | preventive | 2023-07-18 01:30 | 2023-07-18 07:00 | 2024-01-17 16:00 | 1 | 李工程师 |  | 半年度预防性维护，包括机械部件润滑、电气系统检查和软件更新 | 1350.25 | 更新了系统软件至最新版本v2.3.5 | 2023-07-18 07:00 | 2023-07-18 07:00
39 | 1 | 1 | MO-2023-0678 | repair | 2023-09-05 06:20 | 2023-09-06 04:30 |  | 2 | 王技师 | X光机启动后报错代码E-235，无法正常工作 | 更换了主控制板和电源模块，重置系统配置 | 4200.00 | 维修后设备恢复正常工作 | 2023-09-06 04:30 | 2023-09-06 04:30
40 | 1 | 1 | MO-2023-0791 | calibration | 2023-11-12 02:00 | 2023-11-12 04:15 |  | 1 | 李工程师 |  | 对X光机的图像质量进行校准，调整对比度和清晰度参数 | 750.50 | 校准后图像质量明显提升 | 2023-11-12 04:15 | 2023-11-12 04:15
41 | 1 | 1 | MO-2024-0103 | preventive | 2024-01-20 00:45 | 2024-01-20 06:30 | 2024-07-19 16:00 | 2 | 王技师 |  | 年度预防性维护，包括全面系统检查、部件清洁和性能测试 | 1500.00 | 设备各项指标正常，建议更换老化的高压电缆 | 2024-01-20 06:30 | 2024-01-20 06:30
42 | 1 | 1 | MO-2024-0267 | repair | 2024-03-08 01:10 | 2024-03-09 03:30 |  | 2 | 王技师 | X光机冷却系统报警，温度过高 | 清洗冷却系统，更换冷却液和温度传感器 | 2800.75 | 维修后冷却系统恢复正常，温度稳定 | 2024-03-09 03:30 | 2024-03-09 03:30
43 | 1 | 1 | MO-2024-0345 | calibration | 2024-04-15 05:00 | 2024-04-15 08:45 |  | 1 | 李工程师 |  | 对X光机的照射野和中心对准进行校准 | 900.25 | 校准完成，照射野精度达到±1mm | 2024-04-15 08:45 | 2024-04-15 08:45
44 | 1 | 1 | MO-2024-0489 | preventive | 2024-07-22 00:30 | 2024-07-22 07:00 | 2025-01-21 16:00 | 2 | 王技师 |  | 半年度预防性维护，包括X光管检查、电气安全测试和图像质量评估 | 1450.50 | 发现X光管使用时间已达75%，建议在下次维护时考虑更换 | 2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 07:00
45 | 1 | 1 | MO-2024-0567 | repair | 2024-09-18 02:30 | 2024-09-19 06:15 |  | 2 | 王技师 | 触摸屏操作无响应，无法调整参数 | 更换触摸屏控制模块和信号线，更新操作系统 | 3200.00 | 维修后触摸屏响应灵敏，操作正常 | 2024-09-19 06:15 | 2024-09-19 06:15
46 | 1 | 1 | MO-2024-0698 | calibration | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 04:30 |  | 1 | 李工程师 |  | 对X光机的剂量输出和图像质量进行全面校准 | 950.75 | 校准后各项参数符合医疗设备标准要求 | 2024-11-05 04:30 | 2024-11-05 04:30
47 | 1 | 1 | MO-2025-0105 | preventive | 2025-01-18 00:30 | 2025-01-18 07:00 | 2025-07-17 16:00 | 2 | 王技师 |  | 年度预防性维护，包括X光管检测、电路系统测试和机械部件检查 | 1600.00 | 更换了老化的高压电缆和部分密封圈 | 2025-01-18 07:00 | 2025-01-18 07:00
48 | 1 | 1 | MO-2025-0241 | repair | 2025-03-10 05:45 | 2025-03-11 08:30 |  | 2 | 王技师 | X光机在使用过程中突然关机，无法重新启动 | 更换了主电源板和备用电池，修复了电源线路短路问题 | 3800.50 | 维修后设备稳定运行，建议增加不间断电源保护 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 08:30
49 | 1 | 1 | MO-2025-0320 | calibration | 2025-04-22 01:30 | 2025-04-22 05:00 |  | 1 | 李工程师 |  | 对X光机的成像系统进行精细校准，调整对比度和锐度参数 | 1050.25 | 校准完成，图像质量达到最佳状态 | 2025-04-22 05:00 | 2025-04-22 05:00
50 | 1 | 1 | MO-2025-0425 | repair | 2025-05-08 02:15 |  |  | 2 | 王技师 | X光机图像传输系统故障，无法将图像发送到PACS系统 | 正在检修网络接口和传输模块，等待备件到货 | 0.00 | 维修进行中，预计5月12日完成 | 2025-05-08 02:15 | 2025-05-08 02:15